
	文件编号

	JSYQ2026006-V1


甘肃电器科学研究院
温升机械检测中心
冲击电压发生器技术要求
[image: image1.emf]
二〇二六年三月
文件编号：JSYQ2026006-V1 

甘肃电器科学研究院
温升机械检测中心
冲击电压发生器技术要求
（签字页）

	编  制：
	

	审  核：
	

	批  准：
	

	日  期：
	


[image: image2.emf]
目    录
11.概述


12.执行标准


23.使用环境条件


24.主要技术参数和性能要求


35.外观和结构要求


36.设备计量要求


47.设备调试、验收及技术培训


48.技术服务


49.其他要求




甘肃电器科学研究院温升机械检测中心

冲击电压发生器技术要求
（文件编号：JSYQ2026006-V1 ）
1.概述
本技术规范规定了冲击电压发生器的技术要求及其它相关要求，供应商交付的冲击电压发生器必须符合本技术规范的要求。

该装置用于满足低压成套开关设备及其元器件的冲击耐压试验。

2.执行标准
本技术规范所使用的标准如与制造厂商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

GB/T 7251.1-2023   低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 7251.2-2023   低压成套开关设备和控制设备 第2部分:成套电力开关和控制设备

GB/T 7251.5-2017   低压成套开关设备和控制设备 第5部分:公用电网电力配电成套设备

GB/T 7251.6-2015   低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）
GB/T 10233-2016   低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T 14048.1-2023   低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T16917.1-2014  家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)第1部分:一般规则

GB/T16916.1-2014  家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分：一般规则

GB/T10963.1-2020  电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分：用于交流的断路器

3.使用环境条件
a.环境温度：0℃～+40℃；

b.相对湿度：不大于90%;

c.大气压力：86kPa～106kPa;

d.海拔
:≤2000m

4.主要技术参数和性能要求

4.1主要技术参数
波前时间 （带载后，可调节）: 1.2 μs ± 30%（标准规定） 
半峰值时间（带载后，可调 ):50  μs ± 20%（标准规定）
峰值电压 :1 ～ 30kV 
冲击间隔时间 :5～ 99 秒 
冲击次数 :1 ～9999 次 
极 性 :正、负 
波形检测：配有高压探头及数字存储示波器，直接测试产品承受高压端波形。

4.2该设备需能完全满足母线槽等大的容性负载的冲击耐压测试,内部电阻可调。

4.3设备控制采用笔记本电脑外置控制，可无线远程或就地控制。

4.4波形图的命名及存储方式根据需方要求进行设置。

4.5设备需配备足够数量、规格的波头、波尾调节电阻，满足试验波形要求。
5.外观和结构要求

5.1 本产品采用控制台式机柜，外形尺寸根据设备的结构具体确定，外观颜色为计算机灰。

5.2设备用示波器嵌入台内，可在外面进行操作、波形显示。

5.2 本产品整机表面应清洁无凹痕﹑划伤﹑变形。零部件整体和元器件装配位置要牢固，不应有虚焊﹑折裂和机械损伤。

5.3 本产品面板字迹应清晰，各操作键接触良好，转换复位正常。

5.4 产品标志：测试仪上应有铭牌，铭牌上应有下列标志：

1）厂名，厂址；

2）产品的名称，型号；

3）制造日期；出厂编号。

6.设备计量要求
6.1计量点的要求

1）冲击电压计量要求：1kV～30kV；同时还需计量以下特殊要求点：4.4kV、6.7kV、9.0kV、11.1kV、13.3kV（正、负极性）
2）波前时间、半峰值时间计量要求：对应于电压计量点下所有的波前时间、半峰值时间均需计量（正、负极性）
3）间隔时间计量要求：最小值、最大值、量程范围内按相关规程计量
6.2精度要求
峰值电压 :1 ～ 30kV ，扩展不确定度为≤3％；

波前时间 : 1.2 μs ± 30%，扩展不确定度为≤10％；
半峰值时间:50  μs ± 20%，扩展不确定度为≤10％；

冲击间隔时间：5～ 99 秒 ，   ±1%
7.设备调试、验收及技术培训
7.1 交货后供方须派技术人员到现场与买方进行设备调试，以验证设备的功能及各项技术参数。

7.2 设备调试结束后卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。
7.3设备调试结束后需出具调试报告。

8.技术服务

8.1设备终身维修；系统软件终身免费升级；

8.2卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务；

8.3卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。

9.其他要求

1）卖方需根据买方要求提供两套产品使用说明书及其电子版说明书资料。
2）卖方需提供1套标准测试线、1套加长测试线（大于2m）以满足不同产品的测试要求。

6

