
	文件编号

	JSYQ2026007-V1


甘肃电器科学研究院
温升机械检测中心
防护等级试具技术要求
[image: image6.png]410

RBLE, 41.0, €100

#4100 g 100+0.2 fg
B
— 1
{ -
\ At s
(ngm P (&R) BinEER

[€:2 222 0]




二〇二六年三月
文件编号：JSYQ2026007-V1 

甘肃电器科学研究院
温升机械检测中心
防护等级试具技术要求
（签字页）

	编  制：
	

	审  核：
	

	批  准：
	

	日  期：
	


[image: image2.emf]
目    录
11. 概述


12. 执行标准


13. 使用环境条件


14. 技术参数及功能要求


45. 校准、验收及技术培训


56.技术服务


67.其他要求




甘肃电器科学研究院温升机械检测中心

防护等级试具技术要求
（文件编号：JSYQ2026007-V1）
概述
本技术文件规定了防护等级试具的主要技术参数要求及其它相关要求，供应商投标的防护等级试具必须符合本技术文件的要求。

防护等级试具包括试具A探针、试具B探针、试具B标准试指、试具C探针、试具D探针、防触电探针试验装置。

执行标准

本技术文件所使用的标准如与制造厂商所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

GB/T 4208-2017   外壳防护等级（IP代码）
使用环境条件

工作电源：AC220V±5%，50Hz±1%；

环境温度：-10℃～40℃；

相对湿度：不大于90%;

大气压力：86kPa～106kPa;

技术参数及功能要求
4.1测试功能

	第一位特征数字
	防止接近危险部件
	防止固体异物进入
	试具

	1
	直径50mm的球形试具应与危险部件有足够的间隙
	直径50mm的球形物体试具不得完全进入壳内
	试具A探针

	2
	直径12mm、长80mm的铰接试指应与危险部件有足够的间隙
	直径12.5mm的球形物体试具不得完全进入壳内
	试具B探针

试具B标准试指

	3
	直径2.5mm的试具不得进入壳内
	直径2.5mm的物体试具不得完全进入壳内
	试具C探针

	4
	直径1.0mm的试具不得进入壳内
	直径1.0mm的物体试具不得完全进入壳内
	试具D探针


4.2技术参数

4.2.1试具A探针
钢球：SΦ50+0.05 0mm

挡板：Φ45mm,厚4mm

手柄：Φ10mm，长100mm

试验用力：50±5N

[image: image1.emf]
输出电压：AC 

4.2.2试具B探针、试具B标准试指
1）试具B探针
钢球：SΦ12.5+0.2 0mm

试验用力：30±3N

2）试具B标准试指

铰接试指：直径Φ12mm，长度80mm；
挡板：直径Φ75mm，厚度：5±0.5mm
试验用力：10±1N

[image: image3.png]410

#100

, 5950

FH
AR





4.2.3试具C探针

刚性试棒：直径Φ2.5+0.05 0mm，长度100±0.2mm；
挡板：SΦ35±0.2mm
手柄：Φ10mm，长100mm

试验用力：3±0.3N

[image: image4.png]LW REL

A
e (gs0x20)





4.2.4试具D探针

刚性试棒：直径Φ1.0+0.05 0mm，长度100±0.2mm；
挡板：SΦ35±0.2mm
手柄：Φ10mm，长100mm

试验用力：1±0.1N

[image: image5.png]B, ¢2.5, K100

s #100 5¢3520.2 100+0. 2 b
s @
o
4
\ itk
i 20 waken
M e

(€222 25





4.2.5防触电探针试验装置

工作电压：AC220V±5%，50Hz±1%；

电极输出试验电压：AC40～50V；

将两个输出电极的低电位（红色接线柱）接于电器带电部分的一端，而高电位（黑色接线柱）接于所使用的探针输入端。然后接上电源，按动启动按钮，用探针与可能带电部件接触，此时若本装置内的蜂鸣器产生报警声，则说明此部件带电。按复位键则停止警报及切断电源输出。

每一种试具均需配备测试线，用于和防触电探针试验装置连接，进行试具与危险部件之间足够间隙的测试。

4.3设备清单

	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	试具A探针
	1个
	

	2
	试具B探针
	1个
	

	3
	试具B标准试指
	2个
	

	4
	试具C探针
	1个
	

	5
	试具D探针
	1个
	

	6
	防触电探针试验装置
	1台
	


校准、验收及技术培训

5.1由需方负责完成对设备校准，校准的参量、测量范围及精度：

（1）试具A探针
球径:Sφ50mm，允许误差：+0.05mm；

挡板厚度：4mm；

挡板直径：45mm；

试验用力：50N，允许误差：±5N

试具B探针

球径：SΦ12.5mm，允许误差：+0.2mm；

试验用力：30N，允许误差：±3N

试具B标准试指

交接试指长度：30mm、60mm、80mm、180mm，允许误差：+0.2mm；
试指直径：Φ12mm，
挡板：Φ50mm，Φ75mm，允许误差：±0.2mm；

试验用力：10N，允许误差：±1N

试具C探针

直径：Φ2.5mm，允许误差：+0.05mm；
长度100mm，允许误差：±0.2mm；
挡板：SΦ35mm，允许误差：±0.2mm；
手柄：Φ10mm，长100mm

试验用力：3N,允许误差：±0.3N

试具D探针
直径：Φ1.0mm，允许误差：+0.05mm；
长度100mm，允许误差：±0.2mm；
挡板：SΦ35mm，允许误差：±0.2mm；
手柄：Φ10mm，长100mm

试验用力：1N,允许误差：±0.1N

5.2设备的最终验收试验在买方设备安装现场进行，由买、卖双方共同进行验收。
6.技术服务

6.1提供设备终身维修服务(质保期内免费维修，质保期后有偿维修）

6.2卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务；

6.3卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。

7.其他要求
卖方需根据买方要求提供两套产品使用说明书及其电子版说明书资料。
6

